## Slide 1
ZENITH Iliac Branch Device

## Slide 2
Au moins 40% des patients porteurs d’AAA ont un anévrysme iliaque associé.

## Slide 3
Une option thérapeutique
The Zenith Branch Iliac Endovascular Graft preserve le flux sanguin vers l’ iliaque interne, reduisant le risque de séquelles ischemiques .
Limite le risque de fuite de type 1 distale en utilisation des jambages en pattes d’éléphant

## Slide 4: Le Dispositif
segment iliaque commune:
  Diametre 12 mm
  Anneau nitinol proximal
  Longueur 45 mm ou 61 mm
Segment iliaque externe :
  Longueur 41 mm or 58 mm
  Diametre 10 mm ou 12 mm

## Slide 5: Accès Controlé
Un cathéter courbé préloadé est incorporé au système d’introduction H&L-B One-Shot™ pour faciliter l accès à la Branche latérale

## Slide 6
17
12
12
14
14
2
5
5
5
Specifications
Marqueur
Proximal
Marqueurs
de position
Anneaux nitinol
Marqueur
Distal de la branche
Note: les chiffres sur les stents indiquent leurs longueurs en millimetres (mm).
Note: les chiffres rouges indiquent les intervalles en millimetres (mm).

## Slide 7
Jambage Iliaque Bifurqué
Zone de chevauchement
Avec Spiral Z
45 ou 61 mm
Catheter préchargé
Zone de chevauchement avec
Stent couvert

## Slide 8
Branche:
  Stent Nitinol
  Anneaux renforcés
  de 7 mm
4 Marqueurs Or
Catheter incurvé préchargé
Introducteur Flexor 20 Fr
Jambage Iliaque Bifurqué

## Slide 9
Zenith Spiral Leg
Connexion entre la ZBIS et le corps aortique bifurqué
Diametre Distal toujours 16 mm
Chevauchement avec la ZBIS:
  Minimum :1½ stents
  Maximum: Pas au delà du second marqueur or à partir du bord supérieur du dispositif

## Slide 10: Restrictions et limitations
Absence de collet proximal de l’hypogastrique
Tronc hypogastrique sup à 10mm de diamètre
Iliaque primitive courte inf à 50mm
Tortuosités, angulations IP/IE
Calcifications origine hypogastrique
Iliaque primitive distale de diamètre inf à 16mm
Bifurcation aorte étroite ou IP Courte = Voie axillaire

## Slide 11: Tronc hypogastrique
Zone idéale d’atterrissage:
Diametre 7 – 9mm
Longueur d’au moins 15mm

## Slide 12: Iliaque primitive courte
Si IP inf à 50mm, accès par le “ haut”:
Controler la crosse
Prévoir longueur d’ancillaires adaptés
Prévoir Installation patient et C-arm

## Slide 13: Iliaque Primitive Tortueuse
Risque de Plicature: risqué d’occlusion de la ZBIS

## Slide 14: Angulations
  Difficultés de :
  -Cathétérisme
  -Positionnement du stent

## Slide 15: Bifurcation iliaque
Le diamètre circulant doit etre sup à 16mm pour permettre à la branche de s’ouvrir
Evaluer thrombus
Evaluer calcifications?

## Slide 16: Bifurcation iliaque
L’anatomie peut compromettre le cathétérisme et le stenting de l’artere iliaque interne
Le diametre de l IP à l emergence de l iliaque interne doit etre idéalement à 16mm minimum

## Slide 17: Ancillaire nécessaire
KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC
KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC
KCFW7.0-35-55-RB-HFANL1-HC
Guide Rosen THSCF 35 180 1,5 ROSEN
LASSO INDY 8.0 35 55 40
Ballon 8x40 mm porteur court
Stent BES couvert adapté

## Slide 18: Préparation du Dispositif
Retirer les protections proximales et distales
Dérouler le guide de transport vert sans tirer sur le cathéter
Vérifier que le guide coulisse correctement dans le cathéter. Le remplacer par un guide hydrophile 260
Translater la gaine pour recapturer prudemment le cathéter: il se trouve en général dans l’alignement des vis des bobines
Effectuer les purges d’usage

## Slide 19: Préparation du dispositif( 2)
Ponctionner et introduire les 2 introducteurs : 6 ou 7 Fr coté dispositif , un intro 8Fr en controlatéral
Positionner un guide hydrophile dans l’aorte thoracique puis effectuer un échange pour un guide de lunderquist
Positionner la pigtail en controlatéral .
Dégager l’ hypogastrique par une obliquité adéquate de l’appareil de Rx (scanner) et effectuer une angiographie de repérage de l’ iliaque concernée

## Slide 20: Orientation du dispositif

## Slide 21: Introduction du dispositif
Repérer les marqueurs RXO de l’endoprothèse sous scopie. Les orienter vers l’hypogastrique ( en général, repère horaire de 3 à 6 hrs en intro droite et de 6 à 9hrs en intro gauche )
Introduire le dispositif sans effectuer de torsion : les 4 marqueurs doivent être orientés et alignés vers l’hypogastrique
Positionner le marqueur LE PLUS distal environ 10mm au dessus de la bifurcation iliaque

## Slide 22: Marqueurs Or
DISTAL BRANCHE
PROXIMAL
BRANCHE
STENT
DISTAL
CORPS
PROXIMAL
CORPS
JAMBAGE DE JONCTION

## Slide 23: Capture du Guide de Va et Vient
Effectuer un point fixe retrait de la gaine Flexor pour exposer le cathéter pré chargé: il s’agit d’une pigtail : selon la translation effectuée, vous pouvez orienter ce cathéter vers le haut ou vers le bas .
Avancer le guide et le capturer par le lasso
introduit par l’intro 8fr controlatéral
Récupérer ce guide au scarpa et
positionner de part et d’autre une pince
type « kelly »

## Slide 24: Capture du guide au lasso

## Slide 25: Déploiement de l’endoprothèse
Vérifier l’orientation de l’endoprothèse et sa hauteur , le dernier marqueur doit être situé 10mm au dessus de la bif iliaque
Déployer l’endoprothèse jusqu’à ouverture de la branche ( cf diapo suivante)
Re connecter introducteur et dilatateur 12Fr
Avancer le 12Fr , pour qu’il se trouve nez-à-nez avec le cathéter pré chargé.
Tendre le guide de va-et-vient et ajuster les pinces

## Slide 26
Déploiement de l’endoprothèse

## Slide 27: Positionnement de l’introducteur controlatéral
Maintenir très fermement l’introducteur de l’endoprothèse
Faire basculer l’ensemble « guide-cathéter- intro 12Fr de part et d’autre
Lorsque l’extrémité de l’introducteur est positionné dans la branche, faire coulisser l’introducteur sur son dilatateur jusqu’au repère distal de la branche ( cf diapo suivante)

## Slide 28: Positionnement du Flexor

## Slide 29: Retrait du Dilateur

## Slide 30: Cathétérisme de l’hypogastrique
Ponctionner la valve du 12Fr Flexor , avec l’aide d’un cathéter de type vertébrale, avancer le guide dans l’hypogastrique , le plus loin possible . ( cf diapo suivante)
Remplacer ce guide par un Rosen
Remplacer le cathéter par une pigtail graduée pour déterminer la longueur nécessaire de couverture de stent

## Slide 31: Cathétérisme de l’hypogastrique

## Slide 32: Positionnement du stent
Introduire l intro 7Fr 55 cms dans l hypogastrique sur le Rosen
Avancer prudemment le stent dans le Flexor 7Fr
Positionner le marqueur proximal du stent au niveau du marqueur proximal de la branche ( second à partir du bas)
Attention: Le stent ne doit pas totalement sortir de la branche au risque de se dessertir en le reculant

## Slide 33: Positionnement du stent

## Slide 34: Largage du dispositif
Effectuer une angiographie de contrôle par le Flexor 12Fr
Ajuster si nécessaire: la branche doit être positionnée 5-10mm au dessus de l’ostium de l’hypogastrique
Libérer la partie distale de la ZBIS par point-fixe retrait ,
Retirer les bobines de sécurité proximale et distale
Retirer le guide de va-et-vient et le cathéter pré chargé

## Slide 35: Largage du stent
Reculer le Flexor 12Fr et le Flexor 7Fr afin d’exposer le stent
Déployer ce stent , reculer ce ballon de quelques millimètres bien impacter le stent dans la branche de la ZBIS
Compléter le déploiement dans l’hypogastrique , si nécessaire, par des ballons appropriés

## Slide 36: Largage du stent

## Slide 37: Retrait du nez
Reculer le Flexor 12Fr à la bifurcation aortique
Laisser le guide de Rosen en place dans l’hypogastrique
Dévisser l’olive noire et tirer prudemment sur la canule métallique puis retirer tout le lanceur gris
Sortir le Rosen jusqu'à la bifurcation et l’ orienter pour l’avancer prudemment dans l’aorte sur un pigtail
Remplacer ce guide par un lunderquist 260

## Slide 38: ZIMB et ZISL

## Slide 39: Résultat final